## Slide 1: Suivi d’équivalence des AMS PM
Bilan 2015-2017
CS PM du 05 Février 2018
T. AMODEO

## Slide 2: Sites de campagne et AMS déployés
Méthode de référence :
Leckel SEQ47/50-CD
AMS certifiés conformes à la méthode de référence :
TEOM-FDMS Thermo 1405-F
TEOM-FDMS 1400AB+8500C
Jauge Bêta Environnement SA MP101M-RST
Jauge Bêta Met One BAM 1020
FIDAS 200 (+ S,E) (site de fond urbain)
Référentiel :
NF EN 12341
EN 16450
Liste des sites utilisés pour la réalisation du bilan 2015-2018 :
Il s’agit d’un bilan provisoire car le nombre de données requises par site n’est pas encore respecté (80 paires de données /site/fraction réparties sur les 4 saisons).
Le bilan 2014-2016 est disponible dans le rapport LCSQA DRC-17-159622-00730A publié en janvier 2017.
Arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant :
Le laboratoire de référence assure le suivi d’équivalence

## Slide 3: Grille de lecture des résultats
Résultats obtenus pour l’ensemble des sites ces trois dernières années

## Slide 4: Grille de lecture des résultats
Les résultats sont calculés à partir des mesures de ces trois dernières années :
Pour l’ensemble des sites
et de façon informative :
Pour tous les sites en considérant les mesures supérieures à 18 (PM2,5) ou 30 µg/m3 (PM10)
Pour chaque site

## Slide 5: Grille de lecture des résultats
En rouge sont identifiés les paramètres ne répondant pas aux exigences de la prEN16450
Chaque site doit rassembler :
80 paires de données minimum sur un an de mesure répartie sur 4 saisons
Avoir 20% de données > 18 (PM2,5) ou 30 µg/m3 (PM10)

## Slide 6: Grille de lecture des résultats
Exigences de la prEN16450 :
Pente b proche de 1 :
  b < [ 2 x incertitude-type pente b ] ou
  0,980  b  1,020
- Ordonnée à l’origine a proche de 0
  a < [ 2x incertitude type de l’ordonnée à l’origine] ou
  -1 µg/m3  a  1 µg/m3
Incertitude relative élargie (k=2) < 25%
Il est nécessaire d’appliquer une fonction de correction si sur l’ensemble des sites un des trois critères ci-dessus n’est pas respectés.
La fonction de correction n’est pas nécessaire si celle-ci :
  ne permet pas d’améliorer l’incertitude relative élargie (k=2) de l’AMS ou
  ne permet pas d’améliorer les résultats sur l’ensemble des sites.

## Slide 7: BAM : PM10
Bilan 2011-2014
Pente b | 1,03
Ordonnée à l'origine a | 0,59
Pente b | 1, 06
Ordonnée à l'origine a | 0,05
Incertitude (k=2) | 17,5 %
Incertitude (k=2) | 15,8 %
Bilan 2013-2016 : (700 paires de données)
Légère tendance à surestimation de la pente b
Pas de fonction de correction car :
Pas d’amélioration des résultats sur chaque site (dispersion des résultats d’un site à l’autre)
Amélioration de l’incertitude peu significative
Nb mesures hautes < 20% (base à compléter)
Résultats stables par rapport au bilan 2013-2016
Bilan 2015-2017

## Slide 8: BAM 1020: PM2,5
Bilan 2011-2014 (322 paires de données)
Pente b | 1,05
Ordonnée à l'origine a | -0,2
Pente b | 1, 11
Ordonnée à l'origine a | -0,32
Incertitude (k=2) | 21,7 %
Incertitude (k=2) | 17,3 %
Bilan 2013-2016 (722 paires de données)
Bilan 2015-2017
pas de fonction de correction
Base de données à compléter (seulement 4 sites rassemblant plus d’un an de mesure)
Amélioration des résultats par rapport au bilan 2013-2016

## Slide 9
MP101M : PM10
Bilan 2011-2014
Pente b | 1,01
Ordonnée à l'origine a | -0,53
Pente b | 1,13
Ordonnée à l'origine a | -2,85
Incertitude (k=2) | 21,9 %
Incertitude (k=2) | 16 %
Bilan 2013-2016 (554 paires de données)
Pas de fonction de correction
néanmoins:
Forte dispersion des résultats observés d’un site à l’autre.
Nb mesures hautes < 20%
Résultats insatisfaisants pour les valeurs hautes
Base de données à compléter en 2018
influence configuration ligne RST ?
 Résultats stables par rapport au bilan 2013-2016
Bilan 2015-2017

## Slide 10
MP101M : PM2,5
Bilan 2011-2014
Pente b | 0,90
Ordonnée à l'origine a | 0,22
Pente b | 0,97
Ordonnée à l'origine a | -0,48
Incertitude (k=2) | 18,9 %
Incertitude (k=2) | 26,3 %
Bilan 2013-2016 (740 paires de données)
Application d’une fonction de correction
néanmoins :
Base encore très incomplète (seulement 4 sites rassemblant plus d’un an de mesure)
Ne permet pas d’amélioration sur chaque site à cause de la grande dispersion des résultats
Nb de valeurs hautes < 20%
influence configuration ligne RST ?
= pas de conclusion définitive
Résultats stables par rapport au bilan 2013-2016 (i.e. sous estimation)
identification de sous-ensemble ?
Bilan 2015-2017

## Slide 11: FIDAS 200 : PM10 (fond urbain)
Pente b | 0,97
Ordonnée à l'origine a | -0,84
Incertitude (k=2) | 14,5%
Bilan 2013-2016 ( 341 paires de données)
Sous estimation de la pente b
A ce jour, pas de conclusion sur une application de la fonction de correction car :
Valeur hautes < 20%
Base très incomplète (seulement deux sites avec 1 an données)
Forte dispersion d’un site à un autre
La fonction de correction n’améliore pas les résultats pour les valeurs hautes
Pente légèrement moins bonne que pour le bilan 2013-2016
Bilan 2015-2017

## Slide 12
FIDAS 200 : PM2,5 (fond urbain)
Pente b | 1,00
Ordonnée à l'origine a | -0,38
Incertitude (k=2) | 11,9 %
Bilan 2013-2016 ( 345 paires de données)
Légère sous estimation de b
Résultats homogènes d’un site à l’autre
A ce jour, pas de conclusion car :
Base à compléter en 2018
seulement deux sites avec 1 an données)
valeur hautes < 20%
La fonction de correction n’améliore pas les hautes concentrations
Résultats légèrement moins bon que pour le bilan 2013-2016
Bilan 2015-2017

## Slide 13: TEOM FDMS 1405-F : PM10
Pente b | 1,04
Ordonnée à l'origine a | 0,02
Incertitude (k=2) | 13,9 %
Bilan 2013-2016 (400 paires de données)
Bilan 2015-2017
Pas de fonction de correction :
Base à compléter en 2018 (seulement 1 sites rassemble 1 an de données)
Valeur hautes < 20 %
Résultats stables par rapport au bilan précèdent.

## Slide 14: TEOM FDMS 1405-F : PM2,5
Pente b | 0,95
Ordonnée à l'origine a | 1,24
Incertitude (k=2) | 16,1
Bilan 2013-2016 (298 paires de données)
Bilan 2015-2017
Légère sous estimation de la pente b (néanmoins proche de 0,98)
Pas de fonction de correction car :
Pas d’amélioration de l’incertitude (k=2)
Base à compléter en 2018 (seulement 1 sites avec 1 an données)
Valeur hautes < 20 %
Résultats stables par rapport au bilan précèdent.

## Slide 15: TEOM FDMS 8500 : PM10
Pente b | 0,99
Ordonnée à l'origine a | 0,43
Incertitude (k=2) | 11,3%
Bilan 2013-2016 (892 paires de données)
Bilan 2015-2017
Pas de fonction de correction
Résultats stables par rapport au bilan 2013-2016

## Slide 16: TEOM FDMS 8500 : PM2,5
Pente b | 0,96
Ordonnée à l'origine a | 1,98
Incertitude (k=2) | 15,2 %
Bilan 2013-2016 (833 paires de données)
Bilan 2015-2017
Légère sous estimation de b (proche de 0,98)
Pas de fonction de correction car :
pas d’amélioration de l’incertitude
Pas d’amélioration sur chaque site (trop de dispersion d’un site à l’autre)
Résultats stables par rapport au bilan 2013-2016

## Slide 17: Planning prévisionnel 2018-2019
- Ajout d’un 2ème site de fond rural : la Coulonche – Atmo Normandie
- Ajout d’un 3ème site trafic : BP_EST Airparif
- Test d’un nouveau site en conditions « Outre Mer »: La Réunion ?
Fin 2018 : Nous aurons 1 an de données sur 10 sites (sur les 12 sites participants)

## Slide 18: BAM : PM10
Pas d’amélioration sensible de σ

## Slide 19: BAM 1020: PM2,5
Pas d’amélioration sensible de σ

## Slide 20
MP101M : PM10
Pas d’amélioration sensible de σ

## Slide 21
MP101M : PM2,5
Pas d’amélioration sensible de σ

## Slide 22: FIDAS 200 : PM10

## Slide 23
FIDAS 200 : PM2,5 (fond urbain)

## Slide 24: TEOM FDMS 1405-F : PM10
Pas d’amélioration sensible de σ

## Slide 25: TEOM FDMS 1405-F : PM2,5
Pas d’amélioration sensible de σ

## Slide 26: TEOM FDMS 8500 : PM10
Pas d’amélioration de σ

## Slide 27: TEOM FDMS 8500 : PM2,5
Pas d’amélioration sensible de σ