## Slide 1: Groupe Utilisateur ACSM du 03 décembre 2015

## Slide 2: Ordre du Jour
  Validation de l’OdJ
  Retours d’expérience (AASQA) sur la formation (26-27/10) et les installations en station
  Bilan des tests à réception (LCSQA)
  Mise en œuvre de l’instrument en routine (suivi des paramètres de fonctionnement et « tunnings »)
  Récupération des données primaires (concentrations et paramètres techniques) sur les postes centraux
  Validation des données primaires
  Gestion des pannes et contrats de maintenance
Repas (13h-14h)
  Nouvelle fiche étude LCSQA 2016 sur le QA/QC (dont étalonnage et vérification externe) des analyseurs automatiques de PM
  Exploitation des données primaires, en particulier lors des épisodes de pollution
  Méthodologies de traitement de données avancées (e.g. PMF) : présentation des possibilités actuelles et perspectives de développement.

## Slide 3: Tests à réception
 Bonne homogénéité des données obtenues avec les 4 ACSMs.
Pas de disfonctionnement
Plusieurs bugs du détecteur (redémarrage opérateur) :
 Une anomalie sur l’ACSM AtmoPC : n’apparait plus sur site.
4 ACSM en parallèle sur une même ligne de prélèvement
28 octobre  10 novembre
Calibration (Nitrate), le 28/10.
calibration (Nitrate & Sulfate), le 10/11.
Comparaison des ACSMs entre eux.

## Slide 4: Données des tests à réception

## Slide 5: Données des tests à réception

## Slide 6: Test ACSM ATMO PC : anomalie détectée

## Slide 7: Disparition de l’anomalie après installation sur site
LSCE
ATMO-PC

## Slide 8: Mise en Œuvre routine
Vérification opérateur (connexion teamviewer)
DAQ :
- vérifier que l’ACSM est en mode scan : barre de scan non gelé
Vérifier que le filament est sur on (I émission = 1 mA).
Vérification de la Température du vaporiseur à 600 °C, ajuster si besoin.
Ajuster les Tensions BIAS et SEM si besoin.
Vérifier la pression ( autour de 1,3 Torr). Une baisse de la pression peut être lié à un bouchage de l’orifice ou une fermeture de la vanne. Une augmentation à une fuite.
Pump Software
Température & Puissance des pompes (Arrêt automatique vers 50 °C).
DryerStat
Vérifier le dryer ( HR < 40 %)
Notes: Montrer le soft en même temps.

## Slide 9: Récupération des données
Exemple d’un fichier journalier exporté par le module Igor : ACSM_Export_Panel ()
Procédure POLAIR « Air Rhone-Alpes »
- Les valeurs sont lues sur le PC local à l’aide d’un serveur FTP.
Les moyennes quart-horaires sont recalculées.
Puis elles sont intégrées sous POLAIR avec les codes constituants
Dans C:\ACSM\ScanData\ExportData

## Slide 10: Codes constituants
Code | Libellé | TYPE | Symbole | Unité
I1 | Concentration Matière Organique PM1 | polluants particulaires | Org | µg/m3
I2 | Concentration Sulfate PM1 | polluants particulaires | SO4 | µg/m3
I3 | Concentration Nitrates PM1 | polluants particulaires | NO3 | µg/m3
I4 | Concentration Ammonium PM1 | polluants particulaires | NH4 | µg/m3
I5 | Concentration Chlore PM1 | polluants particulaires | Chl | µg/m3
I6 | Efficacité de collection de MiddleBrook | Efficacité de Collection | CE_dry | 
I7 | Levoglucosan ACSM | Polluants particulaires |  | µg/m3
I8 | Masse 60 PM1 | Polluants particulaires | mz60 | µg/m3
I9 | Masse 43 PM1 | Polluants particulaires | mz43 | µg/m3
IA | Masse 44 PM1 | Polluants particulaires | mz44 | µg/m3
IB | Masse 55 PM1 | Polluants particulaires | mz55 | µg/m3
IC | Masse 57 PM1 | Polluants particulaires | mz57 | µg/m3
ZD | Paramètres techniques ACSM | X | x | X
68 | PM1 | Polluants particulaires | PM1 | µg/m3
39 | PM2.5 | Polluants particulaires | PM2.5 | µg/m3
Code méthode | Méthode | Définition
510 | ACSM_brut | Concentration massique (µg/m3) mesurée ACSM, non corrigées du CE_dry (méthode de MiddleBrook).
511 | ACSM_corrigé_CE_dry | Concentration massique (µg/m3) des espèces mesurées par l’ACSM, corrigées du CE_dry (méthode de MiddleBrook)
512 | PM (ACSM+AE33) corrigé_CE_dry | PM1 reconstitué : Appliqué au code 68.
LU dans *.csv
(A) converti µg/m3
Calculé
Calculé

## Slide 11: PARAMETRES TECHNIQUES
Code | Code discriminant | Définition | unité
ZD | 1 | Chamber Temp. | Degré C
ZD | 2 | Airbeam (base e-9) | A
ZD | 3 | Inlet P | Torr
ZD | 4 | Vap. Temp. | Degré C
ZD | 5 | Débit sécheur | m/s
ZD | 6 | Humidité entrée | %
ZD | 7 | Humidité sortie | %
ZD | 8 | OM_tot-brut (base e-10) | A
ZD | 9 | Masse 60 (base e-12) | A
ZD | A | Masse43 (base e-12) | A
ZD | B | Masse44 (base e-12) | A
ZD | C | Masse55 (base e-12) | A
ZD | D | Masse57 (base e-12) | A
ZD | E | NO3/PM1 | %
ZD | F | Org/PM1 | %

## Slide 12: Codes Méthodes
 |  | 510 : ACSM _brut (Discriminant =1) | 511 : ACSM_Corrigé_CEdry (Discriminant = 2)
Org | I1 | Valeurs lues I11 …. IC1 | Valeurs corrigées du CE Middlebrook ( CE_dry) I12 = I11 x 0,5/CE_dry ……. I22 = I21 x 0,5/CE_dry
SO4 | I2 |  | 
NO3 | I3 |  | 
NH4 | I4 |  | 
Chl | I5 |  | 
CE_dry | I6 |  | 
Levoglucosan | I7 |  | 
mz60 | I8 |  | 
mz43 | I9 |  | 
mz44 | IA |  | 
mz55 | IB |  | 
mz57 | IC |  | 
mz 60 (µg/m3) ( & les autres mz) | mz 60 (A) x Org / OM-tot ZD9 x I11 / ZD8
Levoglucosan (Aiken et al. 2009 Thèse JEP et al, 2012) | ( (mz60 - 0.003 x Org) / f60_levo) / 3,3 = (I8 – 0,003 x I1 )/f60_levo)/3,3 Avec f60_levo=0.044

## Slide 13: Codes Méthodes
Mesure | Code | 512 : PM corrigé_CE_dry
PM1 | 68 | ACSM + AE 33 OM + NO3 + NH4 + SO4 + Chl + BC I12 + I22 + I32 + I42 + I52 + G6
PM2.5 | 39 | K * PM1 (K=0.75)
NO3/PM1 | ZD (E) | I22 / 68
Org/PM1 | ZD (F) | I12/ 68

## Slide 14: Code Constituant LYON

## Slide 15: Validation des données primaires
Pression d’entrée
Température du vaporiseur
Airbeam
SEM Voltage
Emission du filament
Heater Bias Voltage
Fonctionnement des pompes
 Pump Software
New start event

## Slide 16: Verification IE, RIE
Validation données

## Slide 17: Validation données
Validation RIE
Validation RIT